УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                          Директор _____________                                                                                                                                                                                                                                     ____________

(подпись)

«__» _______ 2022 г.

Техническая спецификация по лоту №2 Цифровая диагностическая рентгенографическая

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Цифровая диагностическая рентгенографическая |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Цифровая диагностическая рентгенографическая система | Цифровая диагностическая рентгенографическая система Технические характеристики Мощность – не мнее 52кВт не более 65 квт Номинал линии, фаза /380В переменного тока 3Ф Диапазон напряжения сети ±10% (частота: 50/60 Гц) Диапазон не менее 40~150 кВ, шаг 1 кВ кВ Диапазон не менее 40~150 кВ, шаг 1 кВ мА Диапазон не более 10-640 мА Диапазон таймеров в пределах от 0.001 до 10 секунд, не менее 38 шагов. Диапазон мА в сек от 0.001 до 10 секунд, не менее 38 шагов. Диапазон мА в сек от 0,1 до 500 мА в секунду (дополнительно 640, 800, 1000 мА в секунду) Макс640мА при 81кВ Выходная мощность не менее 500 мА при104 кВ 400 мА при 130 кВ 320 мА при 150 кВ Требование к мощности не менее 125% от рейтинга выпуска Минимальный рейтинг выключателя 75A(400Vac,3F) 65A(480Vac,3F) Поставка роторов Низкая скорость Воспроизводимость Коэффициент вариации: кВ < 0.005, время < 0.005, мАс < 0.01 Точность кВ <±(1%+1кВ), мА <±(3%+1мА), время <±(1%+0,5мс), мАс <±(3%+0,1мАс). Линейность Коэффициент линейности < 0,01 : CL = (X1-X2)/(X1+X2), где X - мР/мА в сек. Анатомические программы Программируемый пользователем макс. 1 280 программ с утилитой APR Выбор технологии 4 дисплей точки (кВ, мА, время, мАс) Рецепторы изображения 2 Bucky + 1 Non-Bucky | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Стол для пациента | Перемещение: столешница не менее (продольный 1,000(±500)мм поперечный 250(±125)мм) Грудное не менее (продольный 350мм со стандартным планшетом 310мм с вращающимся планшетом Столешница : внутренняя фильтрация (1.2ммАл при 100кВ), макс.вес пациента не мнее 300кг размер деки стола (2,200(Ш) x 750(Д) x 70(В) мм) Стойка колебательная , фиксированная Решетка: FD 34~44 дюйм, 103 или Замок(тормоз) Эл/магнитный замок, датчик луча вкл/выкл Индикация центра звуковой сигнал или светодиод Электрическая мощность 100-240Впт, 200ВА, 50/60Гц |  |
|  |  | 2 | Стойка бакки стеновая | Ход : вертикальный не более (1,405мм (400~1,805mm от пола до центра стойки)), Тип стойки колебательная пружина Решетка FD 150СМ, 103 lpi, соотношение 10:1 Фильтрация излучения не хуже 0.5ммАл при 100кВ Замок (тормоз) Эл.магнитный замок, педальное вкл/выкл Вертикальный баланс Противовес Вертикальное перемещение Ручной привод Наклонный баланс Пружина Электрическая мощность 100-240Впт, 160ВА, 50/60Гц Размеры . 2,169(В) x 728(Ш) x 732(Д) мм |  |
|  |  | 3 | Стойка TSF | Угол вращения трубки:Горизонтальная ось(±180°) Вертикальная ось ±180° (механические фиксаторы на каждые 90°) Ход трубки:Продольный 3,280мм, Поперечный 2,200мм, Вертикальный 1,600мм Замок (тормоз) Эл.магнитный замок, переключатель вкл/выкл Баланс Пружина механизированной стойки Электрическая мощность 230Впт, 150ВА, 50/60Гц Вес тела 170кг за исключением трубки, поручней: 115кг |  |
|  |  | 4 | Коллиматор | Контроль Ручной с таймером лампы 30с. Форма поля прямоугольная Макс.размер поля 43x43cм(17x17дюйм) при 100см SID Утечка радиации 100мР/час Макс. Мощностьщитка кВp 150кВ Фильтрация излучения 1.2ммАл Яркость света не менее 160LUX на 100cм SID Источник света HLX64642 150Вт 24В/OSRAM Стандарт Вращающийся патрубок с фиксирующей кнопкой Опция Мерная лента Эл. мощность 24Впт, 6.3A, 50/60Гц Размеры / вес не более 185(Ш) x не более 213(Д) x не более 180(В) мм / 6.3кг |  |
|  |  | 6 | Консоль | Размер 25 на 30 см Кнопка экспозиции встроенная Кнопка экспозиции длина 1 метр Кнопка готовности к экспозиции Дисплей с отображением процессов |  |
|  |  | 8 | Трубка | Размер фокальной точки не менее 0.6/1.2мм Номинальная мощность не менее (0.1с) 32/77кВт Макс. теплоемкость анод не менее HU 300kHU(210 кДж) Угол цели 12° Макс. кВ 150кВ Вес 16.4кг Фильтрация излучения 0.7ммАл/75кВ Дополнительная фильтрация 0.5ммАл Среднее значение слоя Более 2.9ммАл при 80кВp Утечка радиации 100мР/час |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: Напряжение сети: - 380 вольт .50-60 Гц. Диапазон температур окружающей среды от 10 до 35 °C (от 50 до 94 °F). Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации. Диапазон атмосферного давления от 700 гПа до 1060 гПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 г. Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, С.АЛЖАНОВ, 19 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |