Техническая спецификация по лоту №6 Монитор фетальный в комплекте с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Монитор фетальный в комплекте с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Фетальный монитор, блок аппарата базовый - 1 | Наличие фетального монитора, не менее 1 шт. Общие характеристики Единая сфера применения - Антенатальный и интранатальный мониторинг параметров плода и матери, возможность применения во время транспортировки. Вес монитора не более 5,1 кг. Размеры не более 286x133x335 мм. Дисплей Рамочный жидкокристаллический, цветной экран - Наличие. Тип экрана – сенсорный. Размер по диагонали не более 6,5 дюймов. Возможность регулировки угла наклона дисплея. Встроенная ручка для переноски монитора. Функциональные характеристики Канала регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода ультразвуковым методом - Наличие. Поддержка подключения дополнительного УЗ-датчика для одновременного мониторинга двойни. Наличие возможности мониторинга многоплодной беременности, в том числе, тройни. Наличие канала регистрации сократительной деятельности матки с помощью ТОКО-датчика. Наличие функции измерения пульса матери с помощью ТОКО-датчика. Диапазон измерения пульса матери 40 – 240 удр./мин. Наличие канала регистрации двигательной активности плода с помощью маркера событий. Наличие возможности мониторинга ЭКГ матери. Наличие возможности дооснащения фетального монитора опциями мониторинга НИАД и пульсоксиметрии матери, мониторинга внутриматочного давления, мониторинга прямой ЭКГ плода. Наличие функции перекрестной проверки каналов между ЧСС плода и ЧСС матери. Наличие возможности выбора НСТ (не стрессового теста) по критериям Доуза-Редмана или NICHD (Национальный институт детского здоровья и человеческого развития) на выбор пользователя. Возможность проведение мониторинга с помощью ультразвука проводить с 25 недели беременности в ходе нестрессового мониторинга или обычного стандартного мониторинга плода. Наличие универсальных разъемов для маркера событий, ТОКО- и ультразвуковых датчиков, автоматического распознавания подключенных датчиков. Наличие демонстрационного режима для обучения персонала. Наличие встроенной памяти. Термопринтер Емкостно пригодная для печати ширина не более 128 мм. Наличие встроенного термопринтера для печати параметров мониторинга матери и плода. Разрешение принтера не более 8 точек/мм. Наличие вариантов выбора настроки скорости печати КТГ в реальном времени (3 см/мин, 2 см/мин, 1 см/мин). Наличие режима быстрой печати. Принтер обеспечивает запись непрерывных кривых: ЧСС плода, ЧСС матери, движения плода, сократительная активность матки. Интерфейсы и сетевая коммуникация Базовые возможности установки сетевой карты для объединения мониторов в центральную станцию акушерского наблюдения наличие. Тревоги Уведомления о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений наличие. Наличие звуковой и визуальной индикации тревог. Наличие цветовой дифференциации визуальной индикации уровней тревог. Наличие функции временного отключения сигнала тревоги. Наличие сигналов тревоги при недостаточном качестве сигнала с датчиков. Мониторинг ЧСС плода с помощью УЗ-датчика. Лимит диапазона измерения от 50 до 250 удр./мин. Метод измерения – ультразвуковой импульсный доплер. Частота УЗ-излучения 1 МГц ± 100 Гц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты от воды и пыли датчиков не хуже IP (Ingress Protection) 68. Частота повторения УЗ 3,0 кГц. Мониторинг сократительной деятельности матки ТОКО-датчиком. Активация функции обнуления наличие. Метод измерения – сенсорный элемент. Диапазон сигнала от 0 до 127 условных единиц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты датчиков не хуже IP68. Анализ КТГ Наличие встроенной функции анализа КТГ в реальном времени по набору параметров (нестрессовый тест). Диапазон настройки времени исследования КТГ 10 – 60 минут. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик Тосо для токографии и измерения частоты пульса матери | Наличие ТОКО-датчика для регистрации сократительной активности матки (токографии) и измерения частоты пульса матери. Используемый метод измерения для токографии – сенсорный элемент тензодатчика. Диапазон сигнала от 0 до 127 условных единиц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты датчиков не хуже IP68. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Ультразвуковой датчик | Наличие ультразвукового датчика для регистрации ЧСС плода. Частота УЗ-излучения 1 МГц ± 100 Гц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты датчиков не хуже IP68. Частота повторения УЗ не хуже 3,0 кГц. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Модуль пациента мониторинга ЭКГ плода, ЭКГ матери и ВМД (внутриматочного давления) | Модуль пациента для мониторинга прямой ЭКГ плода, ЭКГ матери и внутриматочного давления. Предусмотрен для подключения принадлежностей для соответствующъего типа измерения. Наличие ударопрочности. Класс защиты оболочки не хуже IP68. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Дистанционный маркировщик | Наличие маркера событий для дистанционной регистрации движения плода или других показателей. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Тележка с кронштейном | Мобильная тележка с креплением для фетального монитора Avalon. Передвигается с помощью 4 (четыре) колес. Наличие в составе ящиков для хранения принадлежностей. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага для регистратора. | Наличие комплекта термобумаги для регистратора. 40 шт./уп. Тип бумаги – стандартная Z-fold. Наличие разметки. | 1уп. |
|  |  | 2 | Гель ультразвуковой | Наличие ультразвукового геля для мониторинга. | 1 уп. |
|  |  | 3 | Ремни многоразовые | Наличие эластичных многоразовых ремней для фиксации датчиков на теле пациента. Цвет сервый. Ширина не более 60 мм. Длина не более 1.3 м. | 1 уп.. |
|  |  | 4 | Комплект для закрепления на ремне проводных датчиков | Наличие креплений для фиксации датчиков на ремне пациента. Наличие кнопок для закрепления датчиков на ремне пациента. | 1 компл. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температурный диапазон эксплуатации - 0 - 45 С. Температурный диапазон хранения - -20 - 60 С. Диапазон влажности хранения и транспортировки: 90% Диапазон влажности эксплуатации: 95% Защита корпуса – IP21 |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP: Медучреждение согласно договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 г. Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, С.АЛЖАНОВ, 19 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей, за исключением расходных материалов; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |