Техническая спецификация по лоту №4 Видеогастроскоп

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Видеогастроскоп |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике |  | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Процессор обработки изображений | Электропитание: Напряжение: 100-240 В переменного тока Частота: 50/60 Гц Потребляемая электрическая мощность: 80 ВА Размер: Размеры (Д x Ш x В): 380 * 385 * 143 мм Вес: 8,5 кг Классификация медицинского электрооборудования Тип защиты от поражения электрическим током: Класс I Выходные сигналы: DVI*2, AV*2, SYNC*1, RGB*1, Y/C*1 Цифровая хромоэндоскопия: HbE (повышение гемоглобина) Улучшение структуры: 1-4 уровень Улучшение краев: 1-4 уровень Улучшение цвета: Красный/Синий/Y (Яркость) – 21 уровень Хранение: USB (изображение и видео) Режим IRIS: Средний/Пиковый/Авто Охлаждение Принудительное воздушное охлаждение Регулировка яркости: Ручной/Автоматический Насос подачи воздуха Доступно 4 уровня (выкл., низкий, средний, высокий) Информация для пациентов: Данные пациента: с помощью клавиатуры на мониторе могут отображаться следующие данные: 1) Имя пациента 2) Пол 3) Возраст 4) Удостоверение личности | # 1 шт |
|  |  | 2 |  | Видеогастроскоп | Поле зрения 140° Направление обзора Вперёд Глубина резкости 2-100 мм Наружный диаметр вводимой трубки 9,0 мм Рабочая длина 1050мм Общая длина 1350мм Внутренний диаметр канала 2,8 мм Диапазон угла наклона изгиба U/D: 210°/90°, L/R: 100°/100° Отметка длины Да Кнопки дистанционного управления 4 Доп. канал для промывки Нет Регулировка потока Пиковый поток может быть отрегулирован до 450 мл в минуту Прямая подача обычного физраствора Система промывания полностью герметична и напрямую подключается к контейнеру с обычной водой, что удобно и эффективно | # 1 шт |
|  |  | 3 |  | Монитор медицинского класса | Дисплей Размер экрана: 24 дюймов Разрешение: 1280*1024 Частота обновления: 60 Гц Соотношение сторон: 5:4/4:3/FullAspect/Inative/Full/User Коэффициент контрастности: 1000:1 (типовое значение) Подсветка: LED Угол обзора: 178° Вход/PIP Вход: VGA/ DVI/ CVBS/ S-Video/ YPbPr/ RGB/SDI PIP: Большой PIP / Бок о бок / Выкл Вход PIP: VGA/ DVI/ CVBS/ S-Video/ YPbPr/RGB/SDI Общее Источник питания переменного тока 100 В - 240 В Потребляемая мощность: < 40 Вт Размер: 432 * 380 * 56 мм Вес: 3,6 кг (±0,5 кг) | # 1 шт |
|  |  | # Комплектация аппарата |  |  |  |  |
|  |  | # 1 |  | # Тележка | # Ящик для клавиату # Четырехколесный ролик с тормозами | # 1 шт |
|  |  | # 2 |  | # Эндоскопический инсуффлятор для взрослых | # Интеллектуальный контроль давления # Настройка определения давления источника воздуха гарантирует защиту в случае слишком высокого или низкого выходного потока # Управление одной кнопкой # Простота и удобство в использовании # Совместимость # В сочетании с гастроскопом и колоноскопией используется для подачи газа CO2 и воды | # 1шт |
|  |  | # 3 |  | # Автоматический тестер на герметичность | # Компактный эргономичный корпус # Точная электронная диагностика эндоскопа на предмет протечек # Работа в автоматическом режиме нажатием одной кнопки # Встроенный дисплей для получения данных о состоянии эндоскопа # Настенное крепление для оптимального размещения аппарата | # 1шт |
|  |  | Электропитание: 220 В, с частотой 50/60 Гц. |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения: ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 г. Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, С.АЛЖАНОВ, 19 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в 6 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |