|  | Форма |
| --- | --- |

### Техническая спецификация по лоту №7 Амбулаторный монитор артериального давления

| № п/п | Критерии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Амбулаторный монитор артериального давления |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Амбулаторный монитор артериального давления | Питание: 2 батарейки класса AA Дисплей: жидкокристаллический Способ измерения АД:осциллометрический Датчик давления: пьезоэлектрический Диапазон измерений: АД: 30-260 мм рт.ст. ЧСС: 40-200 уд/мин. Точность измерений АД: ±3 мм.рт.ст. или ± 2%; ЧСС: ±5% Хранение данных: 600 измерений АД, позволяет мониторировать 48 часов. Твердотельная энергонезависимая память Интерфейс для передачи данных: серийный вход RS232 через оптоволоконный кабель для большей защиты пациента и помехозащищенности. Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД должен соответствовать стандарту протоколов BHS, AAMI. 3 кнопки управления на аппарате: «Старт», «Событие», «День/ночь». Наличие программированной функции и ручного переключения «день/ночь» Наличие проверки пользователем (с помощью встроенных кнопок), на аппарате, работоспособность дисплея и напряжения батареи. Наличие не менее 3 режимов ручного программирования: 1. измерения проводятся каждые 15 минут днем и каждые 30 минут ночью. 2. измерения проводятся каждые 20 минут днем и каждые 40 минут ночью. 3. измерения проводятся каждые 30 минут вне зависимости от периода времени. Нагнетание: компрессор с автоматическим управлением Определение размера манжеты: должно быть автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании не менее 300 мм рт.ст.; наличие клапана аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъятии батареек) Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления. Функция замены батареи во время сессии мониторирования без потери данных. Класс защиты от влаги: IP22. Габариты: не более 70 x 99 x 30 мм Масса: 240 г /вместе с элементами питания Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Кейс | Кейс для транспортировки аппарата | 1 шт. |
|  |  | 3 | Футляр для прибора с ремнями | Сумка для переноски и транспортировки оборудования с комплектующими. Выполнена из эластана и тканевой основы | 1 шт. |
|  |  | 4 | Манжета нормальных размеров | Манжета, для исследования АД, интервал окружности плеча 25-32 см. Длина шланга 118 см.Безлатексный материал. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Интерфейс с оптическим кабелем | Кабель для соединения с ПК | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |
|  |  | 6 | Питание | Батареи типа АА | 2 шт. |
|  |  | 7 | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 г. Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, С.АЛЖАНОВ, 19 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |