Техническая спецификация по лоту №5 Монитор пациента принадлежностями.

| Техническая спецификация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| 1 | Наименование медицинской техники | Монитор пациента принадлежностями. |  |  |  |  |  |  |
|  | (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (с указанием единицы измерения) |  |  |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента, основной блок | Монитор пациента основной блок "Монитор пациена – не более 1 шт. Шнур питания сетевой – не более 1 шт. Инструкция по эксплуатации на бумажном/ электронном носителе – не более 1 шт. Монитор пациента, дисплей не более12,1 дюйм, кол-во волн: не более 8, измерения: ЭКГ (Электрокардиография), пульсоксиметрия, НИАД (Неинвазивное артериальное давление), дыхание, не более 2 канала температуры, измерения инвазивного давления не более 2 канала, Расширенный анализ аритмий, Полное раскрытие волн, Аналоговый выход ЭКГ. Шнур питания сетевой, инструкция по эксплуатации на бумажном/ электронном носителе Габариты: не более 25 см (В) x 33 см (Ш) x 18 см (Д) Вес без аккумулятора: <3.3 кг (7.0 фунта) Дисплей: экран 5-проводной сенсорный. Разрешение: не более 1280 активных пикселов в строке, Не более 800 активных строк в кадре Угол просмотра Боковой угол просмотра дисплея составляет приблизительно ±15 градусов. Наличие ночного режима. Звуковой диапазон (Аварийные и информационные сигналы) 45–85 дБ ± допустимое отклонение не более 3 дБ Время отклика системы не более 1 с. Система охлаждения - конвекционная, без вентилятора. Наличие видеовыхода и USB порта. Программное обеспечение на русском языке. Наличие сенсорных функциональных клавиш. Наличие возможности объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции. Наличие отображения всех мониторируемых параметров в виде табличных и/или графических трендов. Длительность записи трендов 240 часов. Наличие отображения сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения. Наличие уведомления о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений. Корпус монитора выдерживает обработку дезинфицирующими средствами. Наличие возможности экспорта данных в формате HL7. Технические характеристики модуля нАД Метод Осциллометрический, использующий постепенное уменьшение давления Диапазон измерений для взрослых: Систолическое давление 30–270 мм рт. ст. (4.0–36.0 кПа), Диастолическое давление 10–245 мм рт. ст. (1.3–32.7 кПа), СРД 20–255 мм рт. ст. (2.7–34.0 кПа). Диапазон измерений для детей: Систолическое давление 30–180 мм рт. ст. (4.0–24.0 кПа), Диастолическое давление 10–150 мм рт. ст. (1.3–20.0 кПа), СРД 20–160 мм рт. ст. (2.7–21.3 кПа), Диапазон измерений для новорожденных: Систолическое давление 30–130 мм рт. ст. (4.0–17.3 кПа), Диастолическое давление 10–100 мм рт. ст. (1.3–13.3 кПа), СРД 20–120 мм рт. ст. (2.7–16.0 кПа). Погрешность измерения артериального давления: Максимальное среднеквадратическое отклонение: ≤ 8 мм рт. ст. Максималъная средняя ошибка: ±5 мм рт. ст. Диапазон для частоты пульса 40–300 уд/мин Погрешность измерения частоты пульса • 40–100 уд/мин ±5 уд/мин • 101–200 уд/мин: ±5% от показания • 201–300 уд/мин: ±10% от показания Начальное давление накачивания манжеты: • Взрослые: 160 мм рт. ст. (21.3 кПа) • Дети: 140 мм рт. ст. (18.7 кПа) • Новорожденные: 100 мм рт. ст. (13.3 кПа) Диапазон исходного давления накачивания: • Взрослые: 100–280 мм рт. ст. с шагом 10 мм рт. ст. (13.3–37.4 кПа с шагом 1.3 кПа) • Дети: 80–190 мм рт. ст. с шагом 10 мм рт. ст. (10.7–25.3 кПа с шагом 1.3 кПа) • Новорожденные: 60–140 мм рт. ст. с шагом 10 мм рт. ст. (8.0–18.7 кПа с шагом 1.3 кПа) Технические характеристики модуля температуры: Диапазон измерений для всех точек измерений От 25 до 45 °C (от 77 до 113 °F) Время отклика на помехи при нагревании 150 с Время отклика на помехи при охлаждении 150 с Характеристики ЭКГ: Диапазон измерения ЧСС Взрослые: 15–300 уд/мин Дети и новорожденные: 15–350 уд/мин Погрешность измерения ЧСС ±1% или ±1 уд/мин (в зависимости от того, что больше) Полоса частот Обычный мониторинг: 0.67–40 Гц Мониторинг с филътрацией: 0.67–20 Гц Расширенный мониторинг: 0.05–100 Гц Скорости развертки дисплея 12.5 мм/с, 25.0 мм/с и 50.0 мм/с Обнаружение водителя ритма Индикатор на дисплее аналоговых сигналов, выбирается пользователем Размер кривой ЭКГ (чувствительность) 4.0, 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 см/мВ или Авто Состояние отключения отведений Обнаружение и отображение Входное сопротивление > 2.5 МОм Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) > 86 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Диапазон входного сигнала ±5 мВ Кривая активизации дыхания <250 мкА, 37 кГц (номинально) Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии <5.0 с Возможностъ подавления высокого Т-зубца Проверено для амплитуды Т-зубца 1.8 мВ Способ усреднения ЧСС (Частота сердечных сокращений) Применяются три различных способа: • обычно ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов R-R; • для периодов ЖЭ при вычислении ЧСС усредняется до 8 интервалов R-R; • если длительность каждого из 3 последовательных интервалов R-R превышает 1 200 мс (т. е. частота ниже 50 уд/мин, для новорожденных — 80 уд/мин), то при вычислении ЧСС усредняются 4 последних интервала R-R. Время отклика измерителя ЧСС на изменение ЧСС При изменении ЧСС от 80 до 120 уд/мин: 10 с (максимум) При изменении ЧСС от 80 до 40 уд/мин: 10 с (максимум) Точность измерения ЧСС и реакция на нерегулярный ритм Обеспечивает правильные сердечные ритмы: • Желудочковая бигеминия: 80 уд/мин • Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд/мин • Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд/мин • Двунаправленные систолы: 90 уд/мин Точность воспроизведения входного сигнала Для получения полной погрешности системы и частотной характеристики использовались методы A и B. Время до подачи сигнала тревоги при остановке сердца <10 с Время до подачи сигнала тревоги при низкой ЧСС <10 с Время до подачи сигнала тревоги по высокой ЧСС <10 с Подавление импульсов водителя ритма Соответствует требованиям стандарта AAMI EC13 с использованием метода A Подавляет от ±2 мВ до ±700 мВ Длительность импульса 0.1–2.0 мс Без перегрузки Подавление быстрых сигналов ЭКГ детектором импульсов водителя ритма При входном сигнале 5 мВ минимальная скорость нарастания выходного напряжения 1 В/с (приведенная ко входу) запускает детектор импульсов водителя ритма Технические характеристики модуля импедансного измерения дыхания: Метод Трансторакальный импеданс Диапазон измерений 3–150 дыханий в минуту (дых./мин) Разрешение 1 дыхание в минуту (дых./мин) Погрешность • ±1 дых./мин в диапазоне 3–120 дых./мин • ±2 дых./мин в диапазоне 121–150 дых./мин. Кривая активизации дыхания <250 мкА, 37 кГц (номинально) Используемые отведения ЭКГ RA–LL Скорости развертки дисплея 6.25, 12.5, 25 и 50 мм/с Состояние отключения отведений Обнаружение и отображение Технические характеристики модуля иАД Диапазон измерений -40–360 мм рт. ст Входная чувствительность 5мкВ/В/мм рт. ст. Статические смещения нуля До ±200 мм рт. ст. с погрешностью ±1 мм рт. ст. Погрешность усиления ±1% с отклонением менее 0.05%/°C Сопротивление нагрузки датчика Сопротивление нагрузки Memscap: 200–2 000 Ом Выходное сопротивление Memscap: 3 000 Ом Сопротивление нагрузки Transcap: 300–700 Ом Выходное сопротивление Transcap: 300–1 000 Ом Общая погрешность(с учетом датчика) ±4% от показания или ±4 мм рт. ст. (в зависимости от того, что больше) Объемное замещение CPJ840J6 0.2 мм3/100 мм рт. ст. Время прогрева оборудования и датчика <15 с Стандарты безопасности: EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-2, EN/IEC 60601-1-8, EN/IEC 60601-2-27, EN/ IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, EN/ISO 80601-2-55, EN/ISO 80601-2-61, EN/IEC 62366, EN/IEC 62304, EN/IEC 60601-1-6, EN/ISO 80601-2-56 Класс защиты Оборудование класса I с внутренним источником питания в соответствии со стандартом EN/IEC 60601-1 Степень защиты Тип CF с защитой от разряда дефибриллятора: стандарт EN/IEC 60601-1 Защита от проникновения вертикально падающих капель воды IPX1 Режим работы Непрерывный Защита от угрозы возгорания воспламеняющихся смесей анестетиков Прибор не предназначен для использования в присутствии воспламеняющейся смеси анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота согласно стандарту IEC 60601-1. Механический удар Соответствует требованиям к механическим ударам, указанным в стандартах ISO 9919/IEC 80601-2-61 и регламентирующим использование устройства в медицинских учреждениях. Условия проведения испытаний: • Максимальное ускорение: 150 м/с2 (15.3 g) • Продолжительность: 11 мс • Форма импульса: полусинусоида • Количество ударов по 3 удара в каждом направлении по каждой оси (всего 18 ударов) Механическая вибрация Соответствует требованиям к механической вибрации, указанным в стандартах ISO 9919/IEC 80601-2-61 и регламентирующим использование устройства в медицинских учреждениях. Условия проведения испытаний: • Диапазон частот: от 10 до 2 000 Гц • Разрешение: 10 Гц • Амплитуда ускорения: 1.0 (м/с2)2/Гц в диапазоне 10–100 Гц -3 дБ/октава в диапазоне 100–200 Гц 0.5 (м/с2)2/Гц в диапазоне 200–2 000 Гц • Продолжительность: 10 мин по каждой из взаимоперпендикулярных осей (всего 3 оси) Требования к электропитанию: Продолжительность работы аккумулятора (Новые, полностью Заряженные аккумуляторы при выполнении мониторинга ЭКГ, SpO2 и измерения нАД с периодичностью 15 минут) • 1 ч для одного 3-элементного аккумулятора Время заряда аккумулятора <5 часов для заряда до уровня 90% для полностью разряженных 9- или 3-элементных аккумуляторов Блок питания Встроенный. | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | 2 | Опция: модуль SpO2 | Модуль определения сатурации SPO2 (пульсоксиметрии). Сатурация – насыщение жидкости газами. Диапазон измерений SpO2 0% – 100%. Разрешение SpO2 1%. Диапазон измерений частоты пульса 30–300 уд/мин. Разрешение частоты пульса не более 1 уд/мин. | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Электроды ЭКГ | Электроды для снятия ЭКГ. Одноразовые ЭКГ электроды. | 1 уп. |  |  |  |
|  |  | 4 | Манжеты для измерения нАД многоразовые: для новорожденных. | Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления Одноразовые неонатальные манжеты НИАД. | 1 набор. |  |  |  |
|  |  | 5 | Магистральный кабель ЭКГ: для, 3-х, отведений | Кабель ЭКГ магистральный 3 электродный - 1 шт Длина кабеля не более 2,7 м. | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | 6 | Кабель ЭКГ: для 3-х, отведений | Кабель отведений ЭКГ 3 электродный - 1 шт. ЭКГ кабель отведений для палат общего профиля. | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | 7 | Многоразовый датчик SpO2: для новорожденных. | Датчик, многоразовый, для измерения SpO2, длина кабеля 1,5 м Многоразовый датчик SpO2 для новорожденых | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | 8 | Аккумулятор литий-ионный | Литиево-ионный аккумулятор, 9 -элементный 6 ч для двух 9-элементных аккумуляторов Время заряда аккумулятора <5 часов для заряда до уровня 90% для полностью разряженных 9 | 2 шт. |  |  |  |
|  |  | 9 | Датчик температурный накожный многоразовый: для новорожденных. | Многоразовый датчик для измерения температуры Размер сенсора не более 9,5 мм. Длина кабеля не более 3,1 м. Диапазон и точность измерений Погрешность при измерении температуры в месте наложения датчика составляет: • +0,2°C в диапазоне от 0 до 60°C; • +0,1°C в диапазоне от 25 до 45°C. | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | 10 | Трубка для манжет измерения неинвазивного давления | Трубка длиной 3 м для соединения модуля неинвазивного измерения АД с манжетой для новорожденных | 1 шт. |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Линейное напряжение 100–240 В переменного тока Потребляемая мощность <75 Вт Частота 50/60 Гц Температурный режим Рабочая температура От 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F) Температура хранения От -20 до 50 °C (от -4 до 122 °F) Температура для транспортировки От -20 до 40 °C (от -4 до 104 °F) Влажность Рабочая влажность Относительная влажность 15–90%, без конденсации Влажность при хранении Относительная влажность 15–90%, без конденсации Влажность при транспортировке Относительная влажность 15–90%, без конденсации Атмосферное давление Рабочее атмосферное давление 0–3 000 м (0–9842 фута) над уровнем моря От 1 013 до 701 мбар (от 101 до 70 кПа) Атмосферное давление при хранении 0–3 000 м (0–9842 фута) над уровнем моря От 1 013 до 701 мбар (от 101 до 70 кПа) Атмосферное давление при транспортировке 701–1 013 гПа Электромагнитная совместимость Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-1-2:2007 |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес в соответствии с договором |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 г. Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, С.АЛЖАНОВ, 19 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |