УТВЕРЖДАЮ

___________________

«___»________________

Техническая спецификация по лоту №1  Цифровая система визуализации

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Цифровая система визуализации |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Цифровой детектор с плоской панелью 4336Вт v4 | легкий беспроводной плоский детектор. Детектор предназначен для оцифровки аналоговых рентгенографических систем. подходит для стандартных кассетоприёмников формата не менее 14 ”x17” оборудованный Беспроводной связью, позволяет легко перемещать его между столом, Располагать в положении над столом, и мобильными тележками. работает через Точку доступа APS или как отдельная точка доступа. SDK детектора, позволяет прямую интеграцию во все существующие аналоговые рентгенографические системы. Размер детектора - 17 x 14 или 35 на 43 см Тип синтилятора CsI Активная матрица пикселя не менее (3,052 x 2,436) Шаг пикселя не более 139um Предельное разрешение не более 3.6 lp/mm Экран CsI Энергетический диапазон 40 – 150кВп Аналого-цифровое преобразование 16-бит Интерфейс Гигабит-интернет Вес 3.8 кг Аккумулятор Литий-полимерный интеллектуальный аккумулятор предотвращает перезарядку Возможность зарядки. Обработка 1600 изображений за 8 часов Срок службы. 500 циклов заряда / разряда 2 запасные батареи Заряд батареи 12 часов в режиме ожидания | 1 шт. |
|  |  | 2 |  |  | Программное обеспечение: - Графический интерфейс пользователя на базе «Windows» - Полиэкранный дисплей (1x1 / 2x2 / 3x3 / 4x4) - Выбор нескольких изображений - Функция компоновки отображений - Панель управления рентгеновским аппаратом - Неограниченный шаг процедуры - Быстрое добавление во всплывающее меню функции и свойств изображения - Функция изменения и создания ROI (область фокуса) - Функция Maker (создатель) (поддержка неограниченного количества создателей пользователем) - Русскоязычное меню - Меню на государственном языке - EXCEL лист для языковой поддержки (возможно только в среде Microsoft Office Automation). - Неограниченный PACS код (CPT код). - Анатомическая программа по умолчанию- более 700 - Поддержка рабочего списка DICOM SCU, хранилище DICOM SCU и функции передачи данных. - Поддержка DICOM функции множественной передачи данных. - Высокопроизводительная функция постобработки данных. 2) Параметры постобработки - Параметр шумоподавления: 10 уровней - Параметр общего контраста: 10 уровней - Параметр детального контраста: 10 уровень - Параметр выделения контура: 10 уровней - Параметр частотного выделения контура: 5 уровней - Параметр сжатия динамического диапазона: 10 уровней 3) Режимы изображений (все функции поддерживаются всплывающим меню) - ROI (область фокуса): 8 ROI поддержка по умолчанию/неограниченная поддержка анатомической проекции. - МАRК: Неограниченная поддержка (поддержка пользовательских предустановок) - Горизонтальное переключение - Вертикальное переключение - Вращение по часовой стрелке - Вращение против часовой стрелки - Обратный эффект (черный или белый) - Текстовая аннотация - Линейка: инструмент интервалов - Угол: инструмент измерения угла - Масштабирование: увеличение/уменьшение масштаба изображения - Увеличение: увеличительное стекло - Панорамное изображение: панорамирование изображений - Подгонка изображения: автоматическая подгонка под размер окна - Срез изображения: функция кадрирования/обрезки изображения - Копия изображения: копия изображения в интересующей области (ROI) - Восстановление изображений: восстановление исходного изображения - Управление яркостью/контрастностью изображения: поддерживается щелчком правой кнопки мыши. 4) Запись компакт-диска - Создание CDR-данных на основе DICOMDIR - Поддержка CD/DVD - Встроенная функция просмотра DICOM-данных - Поддержка данных множественных исследований 5) Свойства DICOM: DICOM PRINT - Совместимость с DICOM 3.0 - Поддержка предварительного просмотра печати - Поддержка просмотра пленки: 1:1 / 1:2 / 2:1 / 2:2 - Поддержка многостраничной печати - Поддержка печати реального размера - Шкала прокрутки передачи - Поддержка обмена изображениями в расстановке 6) Свойства DICOM: хранилище DICOM - Совместимость с DICOM 3.0 - Поддержка DX/CR модальности (может быть расширена для DR и других) - Поддержка модификации синтаксиса перехода 7) Свойства DICOM: MPPS - Поддержка модальности шага рабочей процедуры - Обеспечивает только три состояния: НЕ УДАЛОСЬ / В ПРОЦЕССЕ / ОКЕЙ 8) Свойства DICOM: рабочий список - Поддержка стандарта рабочих списков модальности DICOM 9) Дисплей с наложением изображения - Описание проецирования - Имя пациента / Пол / Возраст - кВ / мА / Время / мАс - Обратная связь мАс / Время обратной связи для AEC - EI (Индекс воздействия) / DI (Индекс отклонения) - Ширина/высота окна - Поддержка запроса/поиск DICOM - Фильтр поиска (ID / Имя / Номер доступа) - Поддержка фильтра-импорта 10) Подключение к PACS системе. На протяжении гарантийного периода обеспечение бесперебойной работы передачи изображений в PACS. | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | AP (Точка доступа) | Возможность передачи изображений в режиме AP (точки доступа) работает в качестве концентратора рентген снимков при необходимости предоставляет доступ к сети Wi-Fi для обмена и передачи данных. TP-LINK IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac 5ГГц / 2.4ГГц 1.3 Гбит/с(5ГГц)/450 Мбит/с (2.4ГГц) 3 внешние антенны 12В / 2.0A CE, FCC, RoHS, KCC | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | Рабочая станция визуализации изображений | Процессор Intel® Core ™ i7 10-го поколения (i7-10510U); Монитор Размер дисплея 23,8 дюйма Яркость (кд / м2) 400 Разрешение 1920x1080 Глубина цвета 8 бит / цвет Входной сигнал Mini-DPx1 Шаг пикселя 0,2745 мм X 0,2745 мм мини-HDMI 1920 X 1080 60 Гц mini DisplayPort 1920 X 1080 60 Гц Цвета дисплея 16,7 миллиона цветов Пейзаж и портретный режим Датчик обнаружения человека Автоматическая регулировка окружающего освещения Экологичная светодиодная подсветка Внешний адаптер питания Mini-HDMIx1 Соответствие DICOM Да FDA 510 Вес брутто 14,4 кг Нетто 9,42 кг Слоты памяти 2 SODIMM ОЗУ Память 32 ГБ DDR4-2666 SDRAM Оба слота доступны / обновляются только ИТ-специалистам или специалистам по самостоятельному обслуживанию. Поддерживает двухканальную память. Внутренняя память до 1 ТБ, 5400 об / мин SATA Доступная графика Встроенный: Intel® UHD Graphics 620 Дискретный: NVIDIA® GeForce® MX130 (2 ГБ выделенной памяти DDR5); NVIDIA® GeForce® MX250 (2 ГБ выделенной памяти DDR5) (Поддержка HD Decode, DX12 и HDMI 1.4b.) Аудио Стереодинамики, встроенный микрофон Беспроводные технологии Комбинированный двухдиапазонный модуль беспроводной связи Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a / b / g / n / ac (2x2), Wi-Fi® и Bluetooth® 5, без vPro ™; Realtek 802.11ac (2x2) Комбинированный модуль WLAN и Bluetooth® 5; Комбинированный модуль Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth® 5, без vPro ™; Intel® XMM ™ 7360 LTE-Advanced Порты и разъемы 1 разъем USB 3.1 Type-C ™ Gen 1 (подача питания, DisplayPort ™); 2 порта USB 3.1 Gen 1; 1 разъем HDMI 1.4b; 1 разъем RJ-45; 1 комбо для наушников и микрофона; 1 блок питания переменного тока; 1 USB 2.0 (порт с питанием) Windows 10 Pro (64-разрядная) - HP Windows 10 Pro для бизнеса - Поддержка запроса/поиск DICOM - Фильтр поиска (ID / Имя / Номер доступа) - Поддержка фильтра-импорта 9) Дисплей с наложением изображения - Описание проецирования - Имя пациента / Пол / Возраст - кВ / мА / Время / мАс - Обратная связь мАс / Время обратной связи для AEC - EI (Индекс воздействия) / DI (Индекс отклонения) - Ширина/высота окна | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Нет |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Отсутствие конденсата. Влажности воздуха не должна превышать 40-60%. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 г. Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, С.АЛЖАНОВ, 19 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |