Техническая спецификация по лоту №3 Хирургическое силовое оборудование

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Хирургическое силовое оборудование |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Консоль | Применение: При краниотомии в нейрохирургии, хирургии головы и шеи, внутричерепной хирургии, челюстно-лицевой хирургии и других операциях предназначен для разрезания и удаления мягких и твердых тканей или костей, например, для сверления, резки, пиления и заусенцев. Технические характеристики: - Цветной TFT ЖК-экран с сенсорной функцией управления. - Самодиагностика и защита от перегрузок обеспечивают нормальную работу и ультрабезопасность. - Имеется ирригационный насос. - Автоматическая идентификация для микромотора/инструментов. - Насадки и лопатки с низким уровнем шума/тепла/вибрации и защитой от ржавчины и автоклавирования. - Лезвия из высококачественной нержавеющей стали с точной обработкой, острые и прочные. - BF стандартные интерфейсы для обеспечения исключительной электробезопасности. - Кабель микромотора длина кабеля 3 м, максимальная скорость может быть 40000 об/мин, пиковая выходная мощность может достигать 150 Вт. - Максимальная скорость бура до 1500 об/мин, скорость наконечника до 40000 об/мин. - Буровой наконечник имеет два типа: Φd 15мм, угол 0° и Φd 15мм, угол 21°. Максимальная скорость до 80000 об/мин. - Максимальная скорость наконечника для микроканюлирования может быть 1500 об/мин. - Максимальная скорость Микро Сагиттальный наконечник для пиления, Микро качающийся наконечник для пиления и Микро восстановительный наконечник для пиления до 20000 об/мин. Слева от консоли имеется крепление для устройства подачи жидкости(помпа). Консоль имеет управление по средствам установленных кнопок и при помощи ножной педали. Ножной контроллер: Длина кабеля 3,5 м, IPX8, водонепроницаемый, бесступенчатая регулировка скорости и функции переключатель. Привод - электрический. Эргономика – настольная. Комплект инструментов имеет возможность стерилизации в автоклаве. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Микромотор | Микромотор: Максимум мощность 100 Вт; автоматическое ветровое охлаждение, при котором температура поднимается выше 15 ° C; коэффициент падения нагрузки составляет менее 5%; рабочий звук составляет менее 60 дБ, его можно дезинфицировать при высокой температуре и давлении.(Приборная коробка в комплекте). | 1 шт. |
|  |  | 3 | Охлаждающий насос | Охлаждающий насос предназначен для охлаждения микромотора (включая смазочные материалы 2 шт, чистящее средство 1 шт) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Сверло | Сверло многоразовое диаметр 9-12 мм. | 2 шт. |
|  |  | 2 | Наконечник перфоратора | Наконечник перфоратора Является комплектующим к Хирургическому силовому оборудованию, предназначен для фиксации сверла. Имеет рукоятку формы пистолета, с выемками для более плотной фиксации и предотвращения скольжения руки во время операций на костях черепа. Максимальный наружный диаметр φ30мм, длина 132 мм, вес: 0,488 кг, Максимальная скорость: 1500 оборотов/ мин. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Интродьюсер | Интродьюсер Является комплектующим к хирургическому силовому оборудованию. Предназначен для фиксации лезвия краниального, фиксируется к наконечнику краниотома, предотвращает ранения костей черепа при краниотомии. Идет в комплекте с наконечником краниотома, который присоединяется к микромотору консоли | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Лезвие/ краниальное (одноразовое) | Лезвие/ краниальное (одноразовое) Комплектующее к хирургическому силовому оборудованию, предназначен для резки костей черепа во время краниотомии, фиксируется к интрадьюсеру,наконечнику краниотома и микромотору консоли. Дизайн – 4 лезвия, для более легкой резки костей черепа | 20 шт. |
|  |  | 2 | Наконечник (краниотома) | Комплектующее к хирургическому силовому оборудованию, предназначен для фиксации индрадьюсера и лезвия краниального при резке костей черепа во время краниотомии, фиксируется к микромотору консоли. Дизайн – круглой цилиндрической формы с углублениями для более плотной фиксации и предотвращения скольжения при использовании. Максимальный внешний диаметр φ20 мм, длина: 126 мм, Вес: 0,145 кг, Макс. скорость: 40000 об / мин. Является расходным материалом хирургического силового оборудования | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: 100-240 В переменный ток 50/60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее 25 декабря 2024 г. Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, С.АЛЖАНОВ, 19 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |